【中子源中能束流传输线分系统I】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目标的实现的目标是：采购1套中子源中能束流传输线分系统I，包括聚焦系统、真空系统和支架水冷系统，主要实现对束流的聚焦调节，同时以真空泵来建立和维持真空环境水平，以真空腔体及管道来包络和形成密封的真空环境，采用真空阀门来控制真空管线的连接，和包围真空环境的各类阀门与真空腔体及管道，以及为中子源中能束流传输线提供必要的水冷、承重、准直，保障质子束流的稳定传输。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：工业。

□ 本采购项目允许进口产品参加。

（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（）。未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

GB/T 4857.1-2019 《包装 运输包装件基本试验 第1部分： 试验时各部位的标示方法》

GB/T 13384-2008 《机电产品包装通用技术条件》

GB/T 7260.1-2023 《不间断电源系统（UPS） 第1部分：安全要求》

GB/T 7260.2-2009 《不间断电源设备（UPS） 第2部分：电磁兼容性（EMC）要求》

GB/T 34878-2017 《真空技术 阀门 漏率测试》

GB/T 32218-2015 《真空技术 真空系统漏率测试方法》

GB/T 22360-2008 《真空泵 安全要求》

GB/T 11164-2011 《真空镀膜设备通用技术条件》

GB/T 15823-2009 《无损检测 氦泄漏检测方法》

GB/T 6070-2007 《真空技术 法兰尺寸》

GB/T 36176-2018《真空技术  氦质谱真空检漏方法》

GB/T 18193-2000 《真空技术 质谱检漏仪校准》

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：中子源中能束流传输线分系统1

（二）采购数量及计量单位：   1套

（三）最高限价：人民币  3130,000.00  元。

（四）交付时间： 合同签订后90天内 。

（五）交付地点： 陕西省西安市临潼区韩峪路18号。

（六）付款进度安排：    分期支付    。

中标方按本合同规定向采购方交付全部合同成果并经采购方验收合格后，待采购方财务审批流程结束后10个工作日内支付合同总金额的95%；

质保期满后，正常使用无质量问题的，采购方在10个工作日内支付合同总金额的5%。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

中子源中能束流传输线（MEBT）分系统I包含聚焦系统、真空系统、水冷系统、支架准直系统，供应物品清单如下：

货物清单

| 分项名称 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 聚焦系统 | 四极磁铁 | 12个 |
|  | 主线圈电源 | 12个 |
|  | 校正线圈电源 | 24个 |
|  | 主线圈线缆 | 24根 |
|  | 校正线圈线缆 | 48根 |
|  | 电源机柜 | 1台 |
| 真空系统 | 干泵 | 3台 |
|  | 分子泵 | 3台 |
|  | 离子泵（DN100） | 2台 |
|  | 离子泵（DN150） | 3台 |
|  | 真空计 | 5套 |
|  | 插板阀（DN100） | 3套 |
|  | 插板阀（DN63） | 1套 |
|  | 双丝方管道 | 1个 |
|  | 双刀刮束器方管道 | 1个 |
|  | 真空腔体1（D-box1） | 1个 |
|  | 真空腔体2（D-box2） | 1个 |
|  | 3#真空腔体 | 1个 |
|  | T型管道 | 3个 |
|  | CF150转接管道 | 1个 |
|  | CF63直管道（含波纹管） | 2个 |
|  | BPM配套管道及法兰 | 10组 |
|  | FCT配套真空管道 | 1套 |
| 吸收靶 | 吸收靶 | 1套 |
|  | 吸收靶腔体 | 1个 |
| 水冷系统 | 水冷系统 | 1套 |
| 支架准直系统 | 满足承重和准直效果的全束线支架系统 | 1套 |
|  | MEBT束线整体现场准直调节 | 1组 |
|  | 准直方案 | 1套 |

配件清单

| 分项名称 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 真空系统 | 干泵电源线 | 3根 |
|  | 分子泵电源、风冷单元、粗入口过滤网 | 3套 |
|  | 阀门配套气管 | 8根 |
|  | 离子泵控制仪、电源线2m、高压线40m | 5套 |

- 聚焦系统：

（1）包含内置双向校正线圈四极磁铁、配套电源（含四极铁及校正铁电源）及两者之间电缆12套。具体技术要求见下表：

| 数量（套） | 12 |
| --- | --- |
| 有效长度（mm) | 80 |
| 孔径(mm) | ≥54 |
| 最大梯度(T/m) | ≥22 |
| 积分梯度（T） | ≥1.5 |
| 是否含校正线圈 | 是 |
| 双向校正线圈积分场(Gs·m) | ≥15 |
| 好场区（mm） | 𝜙40 |
| 横向场均匀度 | ≤±1.5×10-3 |
| 积分场均匀度 | ≤±1.5×10-3 |
| 配套电源稳定度（8h） | 好于1.5×10-4 |
| 磁铁与电源间电缆长度 | ~40m |

配套的水冷、线缆走线及固定、支撑（承重支架、微调准直支架）等需同时设计，且一并交付。

（2）总装调试

基于聚焦系统特殊性，对系统提出细节要求如下：

a 完成引线部分成型和线圈过渡水接头、铜排的焊接，焊接完成后应将水接头接口处临时堵住，防止灰尘、杂质进入线圈内孔中；

b 环氧板及硅胶板将铁芯与线圈间空隙填满；

c 磁铁水压：在15kg/cm2水压下保压1小时，需要没有明显的水压降、无渗漏现象为安装合格；

d 水流测试：在5kg/cm2的水压下进行水流量测试，并记录水流量数据；

e 装配完成后装配完成后进行机械调整和测量；机械调整和测量完成后进行性能测试，应有检验报告。

f 需对磁铁准直靶进行编号，编号原则为以束流方向入口左侧为1号点，其余点顺时针方向排序，靶标间距尽量放大，数量4个；

需完成的测试和安装应在开展前向使用方提供测试大纲，经使用方审核后开展，应包括但不限于以上所述。

2、真空系统：

真空系统为中子源中能束流传输线提供真空环境的建立和维持能力，并具备监测功能。真空系统采用CF63为束流传输方向的法兰制式要求，管道外径≤52mm，管道内径≥48mm。真空管道及腔体应采用316L无磁不锈钢材料，并进行清洗及烘烤，管道法兰优先采用316LN金属刀口法兰。

包含非标真空系统、标准真空部件，整体装配形成全束线，要求真空度应好于2×10-5 Pa。

非标部分应包括D-box1、D-box2两个束流传输线上的真空腔体、1个独立使用的3#真空腔体，FCT配套管道1个、BPM的配套真空管道10组、连接BPM并用来装配丝扫描和刮束器的2个方形管道、配有波纹管的真空直管道2个、CF150转接管道1个、吸收靶及吸收靶腔体1个、用于安装真空泵的T型管道3个。真空腔体主要用于安装束测元件、真空泵以及真空规等，非标部分须按招标方技术要求进行详细设计并取得招标方认可后开始制造。

标准真空部件主要是真空泵、真空阀门和用于真空测量的真空计，具体数量及配置要求如下表：

| 名称 | 配置 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 干泵 | 最大抽速≥5m3/h 极限压强，气镇0时≥0.01mbar，气镇1时≥0.03mbar | 3台 |
| 分子泵 | N2抽速290l/s，H2抽速350l/s。极限压强＜10-10mbar | 3台 |
| 离子泵 | （DN100）详见离子泵技术要求表 二级离子泵含控制仪、高压线、烘烤线、电源线 | 2台 |
| 离子泵 | （DN150）详见离子泵技术要求表 二级离子泵含控制仪、高压线、烘烤线、电源线 | 3台 |
| 真空计 | 每套含电离规IG和电阻规RG各一个。 电阻规有效范围：（2.5×103~5.0×10-1）Pa 电离规有效范围：（5×10-2~1×10-7）Pa | 5套 |
| 插板阀 | （DN100） | 3套 |
| 插板阀 | （DN63） | 1套 |
| 以上应包含必要的线缆和控制器，保证采购物品通电即可实现全部功能。 |  |  |

投标方须按技术要求和指标限定，开展必要的真空仿真计算，并结合仿真计算进行真空系统的设计和构建，经招标方认定后进行真空系统的构建。同时按照招标方许可的技术方案，进行加工，并按招标方技术要求完成组装和检验。最终，根据招标方提出的测试大纲，进行性能参数的测试并出具测试报告。

离子泵技术参数要求

| 抽气类型 | 二极型（DN100） | 二极型（DN150） |
| --- | --- | --- |
| 抽速（对干燥氮气） | 100（L/s） | 150（L/s） |
| 1e-6mbar以下使用寿命 | ＞40000小时 | ＞40000小时 |
| 工作电压 | 6000V，DC | 6000V，DC |
| 最大启用电流 | 200mA | 200mA |
| 最大启用压强 | 10-2Pa | 10-2Pa |
| 极限真空 | ≤10-7Pa | ≤10-7Pa |
| 漏率 | <1×10-9 Pa·m3/s | <1×10-9 Pa·m3/s |
| 最大允许烘烤温度 | 300℃ | 300℃ |
| 重量 | 40Kg | 40Kg |

3 吸收靶及配套腔体

中子源中能束流传输线中的快斩束器可将束流调节到偏出束流传输方向，为避免束流轰击到管道及其他部位产生影响，需要设计一个吸收靶结构作为束流垃圾桶，将偏转束吸收在其表面。其结构示意图如图1所示，安装在配套真空腔室中，即吸收靶腔体，水平安装，垂直于束流传输方向插入，可由电机控制伸缩，实现插入深度的远程可调。需要吸收的束流其功率在1kW左右，投标方应在下图基础上进行吸收靶及配套真空室结构的具体设计，并开展详细的结构热分析及释气分析，保证吸收靶在束流长时间轰击下稳定运行。吸收靶真空腔体的技术要求与本标的中D-box1真空腔体要求一致。

图1 吸收靶结构示意图

表 2 - 8束流吸收靶技术要求

| 束流参数 |  |
| --- | --- |
| 束流能量 | 3 Mev |
| 束流峰值流强 | 100 mA |
| 脉冲长度 | ~100 ns |
| 束流重频 | 40 kHz |
| 束流均方根尺寸σx/σy | ~3mm/3mm |
| 吸收靶参数 |  |
| 机械尺寸 | ≤ 250 mm |
| 吸收功率 | ≥1.5 kW |
| 工作时应力 | ≤70%材料屈服应力 |
| 温度实时监测 | 是 |
| 移动方式 | 电机驱动 |
| 移动精度 | ≤0.1mm |

4、水冷系统：

水冷系统须对中子源中能束流传输线中各元件的冷却水需求进行供应，包含总水路、各分支水路、流量计、温度计、压力计、阀门等常规器件。投标方需在各元件详细设计基础上开展水冷系统设计（每条水路均需配备流量计，每个支路分水排至少配备1个压力计及温度计），并完成从各元件到MEBT总分水排的水冷系统（包含水冷管道，流量计、温度计、压力计、阀门等）研制。流量指标具体要求如下表：

水冷系统参数表

| 部件名称 | 单台水流量（L/min） | 数量 | 最小总水流量（L/min） | 最大总水流量（L/min） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四极铁主线圈 | ＞10 | 12 | 129.6 | - |
| 快斩束器 | ＞2.5 | 2 | 6 |  |
| 束流吸收靶 | 4.7 | 1 | 4.7 | - |
| 发射度仪 | 6~8 | 8 | 48 | 64 |
| 刮束器 | 6~8 | 4 | 24 | 32 |
| 法拉第筒 | 6~8 | 2 | 12 | 16 |
| 总计 |  |  | 224.3 | 252.3 |

总水路和分水路应配备压力表、流量计、温度计等水路检测设备和必要的控制阀门。

实际设计和制造时应在总水量上限增加30%。

5、准直支架系统：

为满足MEBT设备安装、准直、调试工作要求，投标方应提供整套支架系统，并满足如下要求：

- 支架包括承重支架及准直支架。承重支架整体设计3套，以满足整条束线的承重需要。准直支架投标方按照招标方提供的MEBT整条束线各元器件支撑需求开展设计，并按招标方认可的方案制作。

- 支架本体上安装直线滑动导轨，然后安装三维可调支撑机构，并且在X、Y、Z方向三维可调，阈值≥±30mm；

- 三维调节机构均选用不锈钢材料加工，表面电化学抛光处理，所有设备通过底板安装于导轨的滑块上，便于束流方向移动安装；

- 准直支架系统对粒子加速器束流调试、磁铁、诊断器件等元件安装定位影响较大，因此进一步给出详细指标要求，见下表：

| 项目 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 准直位置偏差 | ≤0.2mm | / |
| 准直角度偏差 | ≤2mrad | / |
| 束线中心高度 | 1.5m | / |
| 微调支架调节范围 | ±30mm | x/y/z方向 |
| 支架共振频率 | ≥20Hz | / |

安装完成后，投标方还需对现场支架系统进行准直定位、调节安装、精密测量、平滑测量等，并在支架上MEBT各元件安装时配合开展准直和定位作业，保证中能传输段稳定、精确运行。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 质保期：   ≥ 3    年，质保期内免费维保≥2次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。中标方应提供包括但不限于安装、调试、维修等合同产品相关的售后服务；保证本项目5年备品备件的支持。服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

- 乙方应提供包括但不限于安装、调试、维修等合同产品相关的售后服务；保证本项目5年备品备件的支持。

- 服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

- 培训要求：提供培训电子资料及视频；供方免费为用户培训至少 3 名操作人员进行为期至少 10 天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

六、采购标的的履约验收标准

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |  |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |  |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》和根据合同约定提供《第三方检测报告》。 |  |
| 4 | 提供《培训视频》影像资料 | 现场核查 |  |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |  |
| 6 | 《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 |  |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否☑ |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否☑ |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是□否☑需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |