【GC-MS气相色谱质谱联用仪】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购气质联用仪1套，主要实现低分子化合物及挥发性、半挥发性组分的高效分离与精准定性定量分析，可完成复杂基质中痕量物质的检测，满足日常实验、样品筛查及相关研究需求。设备要求具备高分离度、高灵敏度，支持全扫描（Scan）、选择离子扫描（SIM）等模式，可匹配标准谱库进行谱图检索，确保分析结果稳定、可靠，符合相关检测规范。设备运行稳定、操作便捷，支持自动化进样及数据自动处理，具备良好的可维护性，可适配食品、环境、科研等相关领域的样品分析场景，满足日常检测及科研工作的高效开展需求。

（二）政府采购政策落实要求

1. 中小企业扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：        工业              。

2. 进口产品政策：本采购项目 ☑允许 □不允许 进口产品参加。（未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

1.采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：       GC-MS气相色谱质谱联用仪

（二）采购数量及计量单位：  套

（三）最高限价：人民币  600000  元（大写：   陆拾万圆整   ）

（四）交付时间：合同签订后  60  天内

（五）交付地点：  西安交通大学兴庆校区工程训练中心702室

（六）付款进度安排：☑ 按采购文件要求。

□其他要求：                                   。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

（带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

1、工作条件

1.1 气质联用仪由同品牌气相色谱仪，单四极杆质谱检测器，液体自动进样器及顶空自动进样器及相应的连接件及供气系统组成，均为新出厂部件，所有模块可通过同一软件控制。

1.2 电源：220 V，50 Hz电源

1.3 环境温度：15-35℃

1.4 环境湿度：<95%

2、主要配置清单

2.1  质谱主机 1台

2.2  气相色谱主机1台

2.3  标准安装工具包 1套

2.4  分流/不分流进样口（含电子流量控制） 2个

2.5  液体自动进样器1套

2.6  顶空自动进样器1套

2.7  用于对气相色谱、质谱、液体自动进样器及顶空进样器进行控制与数据获取与分析处理的工作站电脑1套及工作站系统软件1套，详见“5 其它重要配置及主要附件和易损件”。

2.8 实验室配套安装场地要求见装修施工要求

3、气相色谱参数

3.1 气相色谱主机

3.1.1  ▲仪器经过绿色实验室ACT环保标签认证，环境影响因子小于40，或获得节能减排碳中和认证证书，需提供环境影响因子小于40的ACT官方证书或节能减排碳中和认证证书和在线查询结果作为证明材料

3.1.2  气相色谱主机具有≥5吋彩色触摸屏操作界面，采用电容式触摸屏技术，无需手写笔来执行触摸屏功能，触摸屏能够同时显示进样系统（如顶空进样器，液体进样器），同时可显示质谱参数；

3.1.3 压力控制精度≤0.01 psi

3.2 柱温箱

3.2.1  操作温度：室温以上4℃-400℃

3.2.2  温度设定值精度：≤0.1℃

3.2.3  支持≥32阶柱箱升温梯度，≥33个恒温平台

3.2.4  具备不卸真空更换色谱柱功能

3.3 自动进样器

3.3.1  自定位“即插即用”式，拆卸方便，便于进样口维护

3.3.2  进样体积：0.01 μL-250.0 μL

3.3.3  样品数量：≥50位样品瓶转动架进样塔

3.3.4  进样速度：3种模式: 高速/低速/自定义速度，速度范围1-3000 μL/min

3.3.5  进样量线性：≥99%

3.3.6  自动进样针可以自行调节进样深度，重叠进样，节省时间，提高效率

3.3.7  进样器可拓展选择加热、制冷功能、震摇、标签自动识别功能，并实现自动配标液、衍生化等操作

3.4 分流/不分流毛细管柱进样口

3.4.1 可编程设定压力、流速、分流比

3.4.2 快速扳转系统，更换衬管无需拆卸螺丝

3.4.3 最高使用温度400℃

3.4.4 分流比：≥12000:1

3.5 顶空自动进样器

3.5.1 样品位数≥10位

3.5.2 多次顶空提取（MHE）模式，每个样品瓶可以进行多达100次顶空提取

3.5.3 多次顶空浓缩（MHC）模式，从单个样品瓶可以进行多达100次顶空浓缩提取，紧接着立即进入GC-MS分析以得到较高的灵敏度

3.5.4 样品加热温度：35℃-210℃

3.5.5 阀和定量环温度：35℃-210℃

3.5.6 与气相的连接线温度：35℃-210℃

3.5.7 配套的顶空进样瓶100个，磁性螺纹盖100个

4、质谱仪参数

4.1 质谱性能

★4.1.1  质量数范围：0.8-1090 m/z，以0.1 amu递增

★4.1.2  仪器检测限指标（验收指标）：IDL≤10 fg，100 fg OFN 连续8次进样，99%置信水平下分析计算而得。测试中使用的色谱柱规格须为30 m × 0.25 mm, 0.25 μm；

EI信噪比：1 μL 1 pg/μL 八氟萘针对标称质量数为 272.0 u 的离子在 50 - 300 u 范围内扫描，信噪比≥5000:1，测试中使用的色谱柱规格须为 30 m × 0.25 mm, 0.25 μm；

4.1.3  最大扫描速度：≥20000 amu/秒

4.1.4  质量准确度：OFN单同位素出现在 m/z 271.987 ± 0.005 处

4.1.5  分辨率：全质量范围内（0.8-1090 m/z）单位质量分辨，即半峰宽（FWHM）为0.5 u-0.7 u。

4.1.6  采集速率：SIM模式，采集速率≥240 scans/sec；全扫描模式（扫描范围≥125u），采集速率≥97 scans/sec

4.1.7  谱图准确度：≥99.0%

4.1.8  具有全扫描/选择离子检测同时采集功能

4.1.9  动态线性范围: ≥106

4.1.10  质量轴稳定性：+/- 0.1 amu 48 hours

4.2 离子源

4.2.1  EI源，独立控温，150-350℃可调

4.2.2  离子化能量：5-241.5 eV

4.2.3  接口传输线温度：可控温，最高温度≥350℃

4.2.4  无损双灯丝设计，灯丝受长效保护，提高灯丝寿命，灯丝电流：0-310 uA

4.3 质量分析器

4.3.1  四极杆质量分析器要求

★4.3.2  四级杆可独立加热控温，控温范围：106-200℃，控温精度为0.1℃，如不满足该指标需额外提供两套四极杆质量分析器以供维护时更换使用（提供加热的软件界面截图）

4.4 检测系统

4.4.1  具有高能量打拿极和长寿命电子倍增器三重离轴检测器

4.5 真空系统

4.5.1  配备Edwards RV3机械泵或性能相当的Pfeiffer Duo系列机械泵

4.5.2  分子涡轮泵≥250 L/s，2 h内实现质谱真空度≤10-6 tor

4.5.3  配备能够实时显示真空度的真空规

5 其它重要配置及主要附件和易损件

5.1 工作站用台式电脑1台（CPU i7 12700或优于，运行内存≥32G，DDR5；≥1T固态硬盘 + ≥8T机械硬盘；独立显卡，DDR6，显存≥4G），≥24吋液晶显示器，HP254DW彩色激光打印机1台或性能相当者。

5.2 软件：原厂中英文可选工作站软件，用户可根据需要安装不同语言版本的软件。含全中文在线帮助软件。系统控制，数据采集，定性，定量必须由同一软件实现操作，不可区分为独立的软件。

5.3 早期维护反馈功能（EMF），能持续跟踪进样系统、垫圈、衬管、和色谱柱等信息，并将这些信息用图形化直观地显示。

5.4 保留时间锁定功能（RTL）：可使得同一种化合物气相色谱和质谱的保留时间一致。此功能通过软件自动调整仪器工作参数，在五个不同条件下进样，分析锁定目标化合物而实现。

5.5 通用谱库: NIST谱库和化学结构式库（终身免费升级）。

食品安全专用谱库和方法包，不少于1000张谱图。

环境分析专用谱库和方法包，不少于1000张谱图。

风味/异味物质专用谱库和方法包，不少于150张谱图。

5.6 官方定性分析软件标配解卷积功能，非第三方软件，解卷积参数设置界面为中文，实现靶向和非靶向工作流程充分挖掘数据信息

5.7 质谱工作站可一键进行自动水和空气检查，并自动生成具备漏气判定结果的检测报告，无需人工判定结果。

5.8 主要附件和易损件

5.8.1 惰性分流/不分流衬管10根

5.8.2 进样口低流失隔垫100个，O形圈10个，密封垫10个

5.8.3 柱螺帽5个，质谱端螺母5个

5.8.4 液体进样瓶及瓶盖各200个

5.8.5 低流失气质型气相色谱柱3根：强极性柱30 m x 0.25 mm x 0.25 µm 1根、弱极性柱30 m x 0.25 mm x 0.25 µm 1根、非极性柱30 m x 0.25 mm x 0.25 µm 1根

5.8.6 备用灯丝1根

5.8.7 手动进样针2个

5.8.8 用于柱连接的规尺3个，毛细管柱切割工具1个

5.8.9 高纯氦气（40L钢瓶气）、分压阀1个、氦气过滤器1个、氧气水汽复合捕集阱1个及用于安装调试必须的管路系统

5.8.10 备用机械泵油1瓶

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）安装调试：供应商提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。如果由于仪器本身原因而在六十天内调试没有通过，供应商必须更换一套新的相同型号或符合技术性能的仪器设备。

（二）质保期：仪器在验收合格后提供 ≥三年免费保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费；质保期内免费维保不少于 1 次/年，免人工服务费。保修期外，供应商能及时地为用户提供备品备件和相应维修服务；质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

（三）服务响应时间：在陕西有专业的维修站和维修工程师，自用户报修时间起算，接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，中标人需在24小时内给出合理解决方案，48 h内提供上门服务。。

（四）培训要求：中标人需提供培训电子资料及视频；免费为用户培训至少 2 名操作人员进行为期至少 4 天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求；同时提供不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。每年提供不少于2次的免费上门培训。

（五）供应商提供进口设备的，须在投标（响应）文件中明确外贸合同卖方信息。

六、采购标的的履约验收标准

| 一、货物类项目验收要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |
| 3 | 1; 灵敏度：EI 全扫描模式：信/噪比≥5000:1. 2; 检出限IDL：10fg. 3; 离子化能量：5-241.5eV. 4; 质量数范围：0.8-1090m/z. 5; 灯丝电流：0-310uA. | 现场测试1pg 八氟奈. 现场测试，通过进样 1 µL（含 100 fg 样品）测定. 软件截图. 软件截图. 软件截图. |
| 4 | 培训等合同服务要求完成情况。 | 现场核查。供应商须根据合同约定提供《培训视频》影像资料等。 |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |
| 6 | 提示： 1.经费负责人应当按照采购合同及其附件规定的每一项技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。 2.《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》（如有）等与验收相关的材料由经费负责人妥善保管存档。 3.《技术协议》作为合同有效组成部分，由经费负责人和供应商应在招标完成后第一时间根据采购招标结果（即《采购需求》、《供应商投标（响应）文件》和《投标澄清函》等文件）签订，其内容应与采购招标结果保持一致。《技术协议》中一般包含配置、数量、价格、功能指标参数、服务承诺等内容。 |  |
| 学校验收复核要求：经费负责人自验收通过后，将《学校采购货物类项目验收复核申请表》《学校采购项目验收报告》《供应商履约情况评价表》《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》等相关资料，递交学校国资处，由国资处组织专家现场验收复核。 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | ☑是 □否 |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | ☑是 □否 |
| 二、服务类项目验收要求 |  |  |
| 项目建设单位验收要求：根据项目特点对服务期内的服务履约实施情况进行考核，结合考核情况和服务效果进行验收。验收报告须经国资处备案。 |  |  |
| 学校验收备案要求：项目单位提供《学校采购服务类项目验收报告》《服务类供应商履约情况评价表》。国资处可根据项目情况采用抽查等方式进行复核。 |  |  |
| 三、除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |
| 验收时是否需提供第三方检测报告 |  | □是 否 如需提供第三方检测报告，需满足下列要求： 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |