【低能高速扫描电子显微镜】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购低能高速扫描电子显微镜1套，包括扫描电子显微镜系统和能谱仪等。可以在低加速电压下实现纳米级表面形貌的无损观测，同时在低着陆电压下仍能保持高束流和高信噪比，可以在极短的时间内获得清晰的图像，还能够有效降低电子束对电子束敏感样品的荷电效应与辐射损伤，实现“低损伤、高速度”的观测。并结合能谱仪（EDS）实现同区域的同步元素成分分析，主要用于生物材料、金属材料、无机材料薄膜等各类材料的的研究。

（二）政府采购政策落实要求

1. 中小企业扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：          工业           。

2. 进口产品政策：本采购项目 □允许 ☑不允许 进口产品参加。（未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

1.采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：                    低能高速扫描电子显微镜

（二）采购数量及计量单位：                      1台套

（三）最高限价：人民币       308万     元（大写：          叁佰零捌万元          ）

（四）交付时间：合同签订后       180       天内

（五）交付地点：              西安交通大学兴庆校区分析测试中心一楼

（六）付款进度安排：合同签订后，厂商需开具见索即付银行保函，保函金额不低于合同总金额的70%, 保函有效期限至本项目验收结束。学校则在合同签订后向厂商支付合同总金额的100%。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

（一）功能性要求

低能高速扫描电子显微镜在低加速电压下可以实现纳米级表面形貌的无损观测，还能够快速成像进而有效降低电子束对电子束敏感样品的荷电效应与辐射损伤。并结合能谱仪（EDS）实现同区域的同步元素成分分析。

（二）技术性要求

加★为重要核心参数，负偏离不作废标项处理；

该系统主要由电镜主机及配套软硬件、能谱仪组成。

- 主机及配套软件

1.1 电子光学系统

1.1.1 电子枪：肖特基场发射电子枪；

★1.1.2 二次电子分辨率：≤0.6 nm @ 15 kV；≤1.0 nm @ 1 kV；

★1.1.3 加速电压范围：优于200 V～30 kV；

★1.1.4 搭载双减速系统，着陆能量Ee优于0.5~5 keV;

★1.1.5 电子束着陆束流：≥10 nA；

1.1.6 放大倍数范围：优于10x～1000,000x；

1.1.7 物镜光阑：6孔可调，可实现电偏转切换，无需手动调节；

★1.1.8 扫描速度：支持每秒≥60帧超高扫描速率，实现实时高速扫描成像；

1.2.真空系统

1.2.1 真空系统组成：涡轮分子泵1台，机械泵1台，离子泵2台；

★1.2.2 真空度：电子枪真空度≤9×10-8 Pa；样品仓真空度≤5×10-4 Pa；

1.3.样品室及样品台

★1.3.1 样品室内部尺寸：宽≥360 mm，高≥310 mm，深≥310 mm;

1.3.2 样品台行程：X≥110 mm，Y≥110 mm，Z≥65 mm，T（倾转）：-10°~ +70°，R（旋转）：360°连续可调；

★1.3.3 样品台承重：≥3 kg；

★1.3.4 配备样品交换仓，支持最大样品尺寸直径≥100 mm，高度≥40 mm；抽真空时间≤1 min；

1.3.5具有样品台吸收电流探测功能，实时读取样品台的着陆束流大小；

1.3.6 样品室接口数量≥18个；

1.4.信号探测器

1.4.1 配置仓室内二次电子探测器；

1.4.2 配置镜筒内二次电子探测器；

★1.4.3 背散射电子探测器：至少配置1个背散射电子探测器，象限分割数量为4，其分辨率可达1.3 nm@15 kV，具备软件防碰撞功能，能够自动控制伸缩；

1.4.4 样品舱室内CCD相机：须配置至少1套CCD相机，分辨率至少达到1280x720像素；

1.4.5 导航相机：须配置1套样品台全视野导航相机，彩色成像，分辨率至少达到1720x1080像素；

1.5.软件和图像显示

1.5.1 电镜配套操作分析软件，可实现自动采集功能，可在无人值守的情况下获取电镜图像；

★1.5.2自动采图拼图软件1套；可按照选定的感兴趣区域创建大面积拼接图像，单张拼接最大可支持100张*100张，4K图片；

1.5.3 图像保存分辨率：最大48k*32k；

★1.5.4 图像分辨率：≤7 nm/像素尺寸；

★1.5.5 电子信号探测器可进行四通道同时成像，不同通道的信号可以进行混合成像；

1.5.6 软件可自由配置扫描速度，同时也支持感兴趣区域扫描模式；

1.5.7 具备自动调节功能，包含但不限于自动聚焦、自动像散、自动亮度对比度等；

1.5.8具备测量功能，支持多种测量标记工具，测量标识可编辑和修改位置；

★ 1.5.9 电镜电脑主机为工作站。配置不低于：惠普Elite Tower 800 G9，windows 10专业版；CPU不低于Intel Core i9；内存≥64 GB；硬盘空间≥3 TB，且至少有1 TB为固态硬盘SSD；屏幕至少为2套24寸液晶显示器，键盘鼠标为无线操控；

1.5.10 软件程序具有永久版权，硬件支持条件下提供软件终生免费升级；

1.6 附件

★1.6.1 EDS能谱仪探测器须为分析型SDD硅漂移电制冷探测器，探测器有效面积≥65 mm2，封闭式真空系统，提供与电镜相适配的原装进口法兰接口；

★1.6.2 EDS能谱仪分辨率：在Mn Ka线处测量能量分辨率≤129 eV（@计数率100,000cps）；EDS能谱仪元素分析范围：5B～98Cf；

1.6.3 电子图像最高分辨率达8192*8192像素；元素面分布图分辨率最高达4096*4096像素；采集通道数量最大高达2048像素；

1.6.4软件具备零峰修正功能，可以快速稳定谱峰，开机后无需重新修正峰位；

1.6.5 可以实现但不少于点扫描、线扫描、面扫描功能；具备元素谱图及元素面分布Live功能，移动样品或改变放大倍率时，元素面分布图实时刷新显示，无需在电镜和能谱软件间切换；样品一旦停止移动，自动开启面分布图静态采集模式，得到更高清晰度的面分布图；可从面分布图上进行点、线谱图重建；

1.6.6 定性分析：软件可自动标谱峰，可进行谱重构；

1.6.7定量分析：采用XPP定量修正技术，具备KLM全谱线系数据库，配置20kV及5kV高低电压定量数据库，可覆盖不同电压下的定量分析；

★1.6.8 能谱分析用电脑主机应为工作站，配置至少满足：惠普Elite Tower 800 G9，CPU不低于Intel Core i9-12900；内存≥64 GB; 硬盘≥2 TB，且至少有1 TB为固态硬盘SSD；屏幕至少为27寸液晶显示器；键盘鼠标为无线操控；

1.6.9 EDS能谱仪桌子风格须与电镜主机桌子风格一致；

★1.6.10 承诺对EDS能谱仪探测器免费完整移机及安装调试1次；

1.7 耗材

★1.7.1 提供扫描网格标准样品和纳米金标准样品各1个，并提供证书。

1.7.2 样品台底座≥2套;

1.7.3 样品台：30个标准钉台，10个90°预倾斜钉台，10个45°预倾斜钉台；

1.7.4 碳导电胶5卷，铜导电胶5卷，银导电胶液2瓶，专用镊子5个，样品盒2个；

1.7.5 保证设备正常运行，实现全部功能和常规保养所需的全套标准附件，包含软件、硬件和以及清洗极靴衬管等专用工具。

1.8 其他

1.8.1 配置旋钮控制板和轨迹球1套，包含不限于可控制扫描模式、亮度对比度、聚焦和像散、对中等功能；

★ 1.8.2 软件开发包(SDK)，支持多种常用编程语言，完善的接口定义和提供C++和Python调用案例，可实现扫描电镜的全部功能与控制；

★ 1.8.3 配置山特UPS不间断工频电源1套，功率不低于6 kVA，至少保证断电情况下，整机工作续航时间≥2小时；

★ 1.8.4 配置外置式主动减震台1套，规格参数须满足设备对场地指标的要求；

★1.8.5 提供备用灯丝及组件1套，包含更换灯丝涉及到的人工服务；

★ 1.8.6 承诺对电镜整机免费完整移机及安装调试1次；

1.8.7 配备专用精密循环水冷机一台。

- 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）卖方在合同生效后的三个月内，对可能的放置实验室进行噪声、地面振动、杂散磁场的实地测量，并根据设备运行要求，向买方提供并实施实验环境改造方案，同时配备与设备配套或实验所需的专用实验家具，确保整个系统（含环境、家具、设备）达到可立即投入使用的状态。

（二）整机质保期： 不少于   3   年，质保期内免费维保不少于   2    次/年。质保期满后，仍需提供专业维修服务，可承诺免人工服务时间，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

（三）服务响应时间：具有本地化技术服务能力，西安本地服务工程师不定期回访；接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，中标人需在24小时内给出合理解决方案。

（四）培训要求：中标人需提供培训电子资料及视频；免费为用户培训至少   5   名操作人员进行为期至少   5   天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求；同时提供不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。同时，质保期内每年至少提供1次上门高级培训和2名操作人员高级外出培训名额。

（五）供应商提供进口设备的，须在投标（响应）文件中明确外贸合同卖方信息。

六、采购标的的履约验收标准

| 项目建设单位验收要求： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，通过现场核查、现场测试、供应商应提供《供应商货物类项目完工报告》《产品出厂检测报告》《产品合格证书》《第三方检测报告》（如有）等一种或多种方式进行验收。 |
| 4 | 培训等合同服务要求完成情况。 | 现场核查。供应商须根据合同约定提供《培训视频》影像资料等。 |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |
| 6 | 提示： 1.经费负责人应当按照采购合同及其附件规定的每一项技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。 2.《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》（如有）等与验收相关的材料由经费负责人妥善保管存档。 3.《技术协议》作为合同有效组成部分，由经费负责人和供应商应在招标完成后第一时间根据采购招标结果（即《采购需求》、《供应商投标（响应）文件》和《投标澄清函》等文件）签订，其内容应与采购招标结果保持一致。《技术协议》中一般包含配置、数量、价格、功能指标参数、服务承诺等内容。 |  |
| 学校验收复核要求：经费负责人自验收通过后，将《学校采购货物类项目验收复核申请表》《学校采购项目验收报告》《供应商履约情况评价表》《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》等相关资料，递交学校国资处，由国资处组织专家现场验收复核。 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | ☑是 □否 |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | □是 ☑否 |
| 二、服务类项目验收要求 |  |  |
| 项目建设单位验收要求：根据项目特点对服务期内的服务履约实施情况进行考核，结合考核情况和服务效果进行验收。验收报告须经国资处备案。 |  |  |
| 学校验收备案要求：项目单位提供《学校采购服务类项目验收报告》《服务类供应商履约情况评价表》。国资处可根据项目情况采用抽查等方式进行复核。 |  |  |
| 三、除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |
| 验收时是否需提供第三方检测报告 |  | □是 ☑否 如需提供第三方检测报告，需满足下列要求： 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |