【超声成像与治疗用压电材料关键性能测试系统】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购超声成像与治疗用压电材料关键性能测试系统1套，主要用于超声成像与治疗用压电材料的关键性能测试，要求实现在“强电场–跨温区–宽频带”多场耦合条件下，高精度测试压电材料的电声转换效率、频带宽度、声阻抗匹配及电-机械非线性响应，实现激励响应同步、数据连续性强、温控电控集成，适用于高频、高温、高压极端工况。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：   工业    。

2. □ 本采购项目允许进口产品参加。

（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（）。未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：  超声成像与治疗用压电材料关键性能测试系统

（二）采购数量及计量单位：  1 套

（三）最高限价：人民币  230万     元。

（四）交付时间：合同签订后   30    天内。

（五）交付地点：  西安交通大学创新港校区2号巨构医工攻关产教创新平台     。

（六）付款进度安排：  验收合格后付款     。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

为确保“超声成像与治疗用压电材料关键性能测试系统”在“强电场–跨温区–宽频带”多场耦合条件下对压电材料的关键性能实现高精度测试，并满足未来高端医疗装备关键材料研发的实际需求，采购标的应满足以下质量、安全、技术及物理特性要求：

一、质量与安全要求

- 产品质量应满足国家有关科研仪器设备的质量规范，系统所有核心部件需为原厂全新产品，不接受翻新、拼装或非正规渠道器件。

- 系统应具备电气安全保护措施，包括漏电保护、电压电流过载自动断电机制，以及过温报警系统，保障在高压、高温条件下长期稳定运行。

- 关键性能测试精度需达到国际先进水平，误差控制在1%以内，部分核心参数（如Qm、频带宽度、声阻抗匹配）误差<0.5%，确保高可靠性与重现性。

二、技术规格要求

- 温度范围：-196至 600℃，支持宽温区变温和高温测试，融合准静态压电、低温到高温阻抗谱与电阻率需求。

- 温度精度与分辨率：±0.1℃（分辨率±0.5℃），采用精密K型/PT100传感器和PID控制，确保跨温区稳定。

- 升温速率：1至10℃/min（可控3-5℃/min），加热介质电阻丝，支持自动升降炉膛设计。

- 测试样品类型与尺寸：陶瓷、单晶、圆环、厚膜等固体材料和器件；直径2至20mm，厚度0.1至10mm；单样/次测试。

- 频率范围：DC至60MHz，支持高频激励、扫频测试（含阻抗Z-θ、Cp-D、谐振/反谐振频率）和脉冲驱动法。

- 电场/电压强度：2至2000V（峰峰值300 Vp-p，最大功率≥200 W），支持容性/阻性负载和300 Vpp/mm大功率激励。

- 测试参数：电声转换效率、频带宽度、声阻抗匹配、压电常数d31/d33、机械品质因数Qm、谐振频率fr、弹性柔顺s11、机电耦合k、电阻率（1000至1015 Ω）、电流10pA至20mA。

- 测试精度与误差：关键参数误差<1%（Qm、fr、功率密度），<2%（s11、k），<3%（d31/d33）；压电值1至5000pC/N，分辨率±0.1 pC/N；振速±3 m/s，线性误差±1%。

- 夹具与冶具：耐高温合金镀金震动载样杆（≤250mm）、高纯氧化铝与铂金复合夹具（三电极法、点面接触、自动升降）；高精度螺旋测微仪微调接触力；BNC端口与射频同轴线连接。

- 软件与系统：G语言编写，SCPI协议，NI环境；可视化自动测试，四通道图形化显示，跳点删点功能；Windows 10+操作系统，存储≥256G，内存≥8G；终身免费升级；原厂安装培训。

  - 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 质保期：   ≥  1   年，质保期内免费维保≥2次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，和终身软件升级支持。投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

- 服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

- 培训要求：提供培训电子资料及视频；供方免费为用户培训至少 1名操作人员进行为期至少2天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

六、采购标的的履约验收标准

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |  |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |  |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》和根据合同约定提供《第三方检测报告》。 |  |
| 4 | 提供《培训视频》影像资料 | 现场核查 |  |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |  |
| 6 | 《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 |  |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否 |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否 |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是□否需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |