【电力变压器绝缘介质响应检测与感应冲击试验系统】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购电力变压器绝缘介质响应检测与感应冲击试验系统1套，主要包括介质响应分析仪一台和变压器感应冲击试验系统一台，用于变压器油纸绝缘性能分析与冲击耐受性能试验。要求介质响应分析仪具有宽频介质响应测量、自动水分含量分析和介质损耗因数测试功能；要求变压器感应冲击试验系统具有可产生符合IEC标准的振荡型冲击波形、波形参数可调及安全可靠的控制与保护功能。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：  工业     。

2.  本采购项目允许进口产品参加。

（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（）。未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

无。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：  电力变压器绝缘介质响应检测与感应冲击试验系统

（二）采购数量及计量单位：   2 台（套）

（三）最高限价：人民币   600000.0      元。

（四）交付时间：合同签订后   90    天内。

（五）交付地点：  西安交通大学创新港 3号巨构 1115房间        。

（六）付款进度安排：  国产设备货到验收合格后付款，进口设备100%不可撤销信用证   。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：（*代表关键参数，不满足将导致无效投标）

1、介质响应分析仪 1台

*1）频率范围：10μHz~5kHz

*2）测量精度：≤1%

*3）功能要求：具备频域频谱法(FDS)与时域频谱法(PDC)功能

4）输出要求：最高电压≥200V，最高电流峰值≥50mA

5）测量范围：介损因数0~10%，电容10pF-100μF，具备自动温度补偿功能

6）测量时间：具备快速测量功能，截止频率10μHz的单次测量时间≤2h

7）数据分析：配套专用软件，具备自动频率步进、曲线拟合、结果评估与报告生成功能

8）提供检测所需配套工具1套，包括连接电缆、电缆盘、固定夹具及其他配套工具

9）提供合格证、纸质及电子版说明书、视频培训资料、供货清单

2、变压器感应冲击试验系统 1台

*1）标称电压：100kV

*2）波形参数：可产生符合IEC 60060标准的振荡型操作冲击电压波形，振荡频率1~15kHz，波前时间100~400μs，波尾时间1000~4000μs

*3）调波电路元件：调波电路元件可便捷更换，调波电感包括但不限于1mH、3mH、5mH三个电感值，波头电阻包括但不限于5Ω、20Ω两个电阻值，波尾电阻包括但不限于5kΩ、20kΩ两个电阻值

4）极性：可产生正、负极性冲击电压，调节便捷

5）充电电容器：电容量≥1μF，额定电压100kV

6）测量仪器包括：低压冲击电容分压器、高压冲击电容分压器、示伤电阻

- 低压冲击电容分压器：电容量300～500pF，分压比1000:1，额定电压100kV

- 高压冲击电容分压器：电容量300～500pF，分压器≥3000:1，额定电压500kV

- 示伤电阻：阻值1Ω，采用无感绕法，方波响应时间≤10ns，带宽≥DC-100MHz

7）控制方式：可控硅调压恒流充电，具备手动充电、触发点火、自动接地与过流保护功能

8）触发方式：采用电磁推进球隙触发或点火脉冲触发，最小可靠触发电压≤5kV

9）便携性要求：发生器主体采用一体化设计，总重≤130kg

10）提供设计说明书、使用说明书、调试报告、合格证及装箱清单

3、其他要求

供货商负责安装调试，并完成功能演示

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 质保期：   ≥ 3    年，质保期内免费维保≥2次/年，质保期满后，仍需提供专业维修服务，免人工服务费。

- 服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

- 培训要求：提供培训电子资料及视频；供方免费为用户培训至少 1 名操作人员进行为期至少 1 天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

六、采购标的的履约验收标准

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |  |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |  |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》。 |  |
| 4 | 提供《培训视频》影像资料 | 现场核查 |  |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |  |
| 6 | 《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 |  |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否√ |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否√ |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是□否√需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |