[bookmark: _Toc38367762]【电子拉伸试验机】采购需求
[bookmark: _Toc158978330][bookmark: _Toc172360661][bookmark: _Toc219271393]一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
（一）采购标的需实现的功能或者目标
本项目采购电子拉伸试验机1套，用于高分子材料在室温、高低温环境下的拉伸力学性能试验，环境温度范围符合（-70℃-250℃），可完成材料拉伸强度、断裂伸长率、定伸长、屈服强度等力学指标测试，配套高低温环境箱，能够模拟材料在不同温度工况下的力学响应；设备可按照 GB/T 528、ISO 37、ASTM D412 等国内外相关标准开展试样测试，自动采集、存储试验数据并生成标准试验报告。通过精准量化材料在不同工况下的力学性能指标，能够为新型材料研发、材料工艺优化、构件结构设计及工程应用选型提供重要的数据依据与技术指导。
（二）政府采购政策落实要求
1. 中小企业扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
[bookmark: OLE_LINK23]本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：  工业  。
2. 进口产品政策：本采购项目 ☑允许 □不允许 进口产品参加。（未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
1.采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
2.采购项目的特殊资格要求：
三、采购标的概况
（一）采购项目名称：    电子拉伸试验机    
（二）采购数量及计量单位：    1套    
（三）最高限价：人民币 160万元 元（大写： 壹佰陆拾万元整 ）
（四）交付时间：合同签订后    120    天内
（五）交付地点： 西安交通大学创新港校区1号巨构5012-5013 
（六）付款方式：☑ 按采购文件要求。
					□其他要求：                                   。
四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
标注“*”的技术参数为重要技术指标（非实质性要求）。供应商不满足时不会直接导致投标（响应）无效
1 设备清单（先把设备列在最前面）
1.1 主机1套
1.2测量和控制系统，1套
1.3 力值传感器，1套
1.4 高低温箱，1套；
1.5 高低温气动夹具，数量1套
2.功能
用于高分子材料在室温、高低温环境下的拉伸力学性能试验，可完成材料拉伸强度、断裂伸长率、定伸长、屈服强度等力学指标测试，配套高低温环境箱，能够模拟材料在不同温度工况下的力学响应；设备可按照 GB/T 528、ISO 37 、ASTM D412 等国内外相关标准开展试样测试，自动采集、存储试验数据并生成标准试验报告，满足实验室材料研发、性能研发等性能分析需求。通过精准量化材料在不同工况下的力学性能指标，能够为新型材料研发、材料工艺优化、构件结构设计及工程应用选型提供重要的数据依据与技术指导
3 参数
3.1 主机
*3.1.1 机架型式：采用高刚度双立柱结构,带可调节高度的落地脚架，交流伺服电机驱动；
3.1.2 主机额定载荷：≥5kN；
*3.1.3 测试区域高度≥1780mm；测试区域宽度≥440mm
*3.1.4 横梁移动速度：0.0005～3000 mm/min，满载满速； 
3.1.5 横梁的返回速度：≥3000 mm/min;
3.1.6 速度控制精度：设定值的0.05%；
*3.1.7 位移分辨率：≤0.001µm；
*3.1.8 位移控制精度：±2um；
[bookmark: _Hlk243127892]3.2测量和控制系统
*3.2.1 全数字化闭环控制和试验数据采集，内部数据采集频率：≥400kHz；
3.2.3 测试数据到PC机传输速率：≥500Hz；
3.2.4 测试开始前，仪器自动零点校正；测试系统具备刚度修正功能。
3.2.5电机马达运转平稳，低噪音，满载满负时，系统声音响度在≤62dBA 
3.3 力值传感器
3.3.1 采用圆形轮辐式结构的力值传感器，5kN；具备150%的抗过载能力，300%抗破坏能力
*3.3.2 量程范围0.1%～100%示值误差≤±0.5%；包括示值相对误差，示值重复性相对误差、示值进回程相对误差，零点相对误差和示值相对分辨率五个参数，计量范围最低从0.1%～100%满量程，并至少含有10个检定点；
3.3.3 测试系统自动识别传感器型号、参数等，具有力值传感器碰撞保护功能；
[bookmark: _Hlk243127936]3.4 高低温气动夹具，数量1套
3.4.1 1kN气动拉伸夹具，采用平推设计结构夹持试样，可加持非对称试样，可更换夹面；
3.4.3 配备钢质齿形夹面1套，夹面高度不小于30mm，宽度不小于32mm
*3.4.4 夹具可使用的温度范围 ：-70...+250°C
*3.4.5可通过控制器控制按钮或脚踏开关两种控制方式操作，快速闭合和打开气动夹具，需要具备缓释模式；
3.5 环境温箱1套
*3.5.1 测试系统环境温箱可通过测试软件设置并控制温箱参数及功能；
3.5.2 温度控制范围：-80°C至+250 °C
室温升温到250 °C，升温速率≥10°C/min;
室温降温到-80°C，降温速率≥5 °C /min;
 3.5.3 配备机械模块式槽口/隔热玻璃模块化设计，用于光学或者接触式引伸计测试，箱体内配置标准照明光源。配备自增压式液氮罐1套；空压机1套，气压≥8mPa。
*3.5.4 环境温箱有独立支架，温箱可以随时出入测试系统。环境温箱尺寸要求：
- 外部尺寸≤（宽x高x深）= 400 x 900 x 1200 mm
- 内部尺寸≥于（宽x高x深）= 200 x 700 x 400 mm
[bookmark: OLE_LINK6]3.6 软件及电脑
*3.6.2 配备专家版测试程序及图形编辑软件，软件升级，免费更新；
3.6.3 具备用户管理功能，并且可以权限分级；
3.6.4 配备实时自动校正机架变形功能；
3.6.5 能够本地存储数据库；
3.6.6 可设计报告中各种试样序列、测试曲线、测试结果形式，可以输出常用的文件形式数据，如 PDF、Word、Excell、ASCII等。
3.6.7 配台式商用电脑，不低于以下配置：芯片I7，内存16G，固态硬盘1T，27"显示器，WIN11正版中文系统，网卡,串口。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
（一）质保期：不少于  1  年，质保期内免费维保不少于  1  次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。
（二）服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，中标人需在24小时内给出合理解决方案。
（三）培训要求：中标人需提供培训电子资料及视频；免费为用户培训至少  2  名操作人员进行为期至少  2  天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求；同时提供不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。
（四）供应商提供进口设备的，须在投标（响应）文件中明确外贸合同卖方信息。
六、采购标的的履约验收标准
	[bookmark: OLE_LINK3]一、货物类项目验收要求

	项目建设单位验收要求：

	1
	货物外包装与外观无损伤
	现场核查

	2
	货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。

	3
	所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，通过现场核查、现场测试、供应商应提供《供应商货物类项目完工报告》《产品出厂检测报告》《产品合格证书》《第三方检测报告》（如有）等一种或多种方式进行验收。

	4
	培训等合同服务要求完成情况。
	现场核查。供应商须根据合同约定提供《培训视频》影像资料等。

	5
	验证测试设备的运行稳定性
	试运行验证测试设备运行稳定达标

	6
	提示：
1.经费负责人应当按照采购合同及其附件规定的每一项技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。
2.《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》（如有）等与验收相关的材料由经费负责人妥善保管存档。
[bookmark: OLE_LINK4]3.《技术协议》作为合同有效组成部分，由经费负责人和供应商应在招标完成后第一时间根据采购招标结果（即《采购需求》、《供应商投标（响应）文件》和《投标澄清函》等文件）签订，其内容应与采购招标结果保持一致。《技术协议》中一般包含配置、数量、价格、功能指标参数、服务承诺等内容。 

	学校验收复核要求：经费负责人自验收通过后，将《学校采购货物类项目验收复核申请表》《学校采购项目验收报告》《供应商履约情况评价表》《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》等相关资料，递交学校国资处，由国资处组织专家现场验收复核。

	验收时是否需要供应商提供样品
	□是 ☑否

	验收时是否需供应商提供必要的其他设备
	□是 ☑否

	二、服务类项目验收要求

	[bookmark: OLE_LINK35]项目建设单位验收要求：根据项目特点对服务期内的服务履约实施情况进行考核，结合考核情况和服务效果进行验收。验收报告须经国资处备案。

	学校验收备案要求：项目单位提供《学校采购服务类项目验收报告》《服务类供应商履约情况评价表》。国资处可根据项目情况采用抽查等方式进行复核。

	三、除现场验收外，需提供的其他验收要求

	验收时是否需提供第三方检测报告
	
□是 ☑否

如需提供第三方检测报告，需满足下列要求：
对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。
对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。
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