
[bookmark: _Toc38367762]【低能高速扫描电子显微镜晶体学分析系统】采购需求
[bookmark: _Toc172360661][bookmark: _Toc158978330][bookmark: _Toc219271393]一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
（一）采购标的需实现的功能或者目标
本项目采购低能高速扫描电子显微镜晶体学分析系统1套。要求该系统支持在5-30 kV全区间常规样品测试，且在5-15 kV低加速电压下能够清晰解析固态电池电解质材料、钙钛矿太阳能电池材料的晶粒取向、相分布及晶界特性等信息。系统还需具备与现有能谱仪联用的能力, 以实现成分和晶体结构信息的同步采集，从而精准鉴别物相，并有效区分化学性质相近物相，扩展现有的扫描电镜在低电压下对电子束敏感材料及纳米材料进行晶体学和成分综合分析的功能。
（二）政府采购政策落实要求
1. 中小企业扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
[bookmark: OLE_LINK23]本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：          工业           。
2. 进口产品政策：本采购项目 ☑允许 □不允许 进口产品参加。（未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
1.采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
三、采购标的概况
（一）采购项目名称：             低能高速扫描电子显微镜晶体学分析系统                                       
（二）采购数量及计量单位：                      1套                                  
（三）最高限价：人民币       67万     元（大写：          陆拾柒万元          ）
（四）交付时间：合同签订后       180       天内
（五）交付地点：              西安交通大学兴庆校区分析测试中心一楼                                        
（六）付款进度安排：货物全部到货、安装调试完毕，运行正常并经采购人验收合格后，采购人向厂商一次性支付合同总金额的100%。
四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
加★为重要核心参数，不作废标项处理。
要求该系统支持在5-30 kV全区间常规样品测试，且在5-15 kV低加速电压下能够清晰解析固态电池电解质材料、钙钛矿太阳能电池材料的晶粒取向、相分布及晶界特性等信息。系统还需具备与现有能谱仪联用的能力, 以实现成分和晶体结构信息的同步采集，从而精准鉴别物相，并有效区分化学性质相近物相，扩展现有的扫描电镜在低电压下对电子束敏感材料及纳米材料进行晶体学和成分综合分析的功能。详细技术参数及性能如下：
★1. 探测器采用高速低噪声CMOS相机，分辨率≥720*540像素；
★2. 在花样分辨率≥180*135像素的条件下，EBSD在线解析最高标定速度≥520点/秒；
★3. 标配基于霍夫变换的高速标定算法，在此基础上具备专用的高精度标定模式，该模式下取向精度≤0.1度；
★4. 具备高灵敏度，最低测试电压可达5 kV，测试时间≤10 min；
5 探测器具备全自动电动真空伸缩功能，定位重复精度≤0.1 mm，可通过软件控制探测器进退；
6. 具备安全保护装置：样品靠近时提前预警、探头自动回缩；
7. 具有动态自动背景扣除技术，可根据当前采集条件自动优化探测器参数，确保花样质量。
8. 支持所有对称性晶体材料的EBSP花样自动化标定，标定时各相的反射面可以独立选择，
衍射带识别算法同时支持基于带边缘和带中心位置的检测；
★9. 可以在不降低采集速度的前提下，能够实现与已有能谱仪操作一体化，可同步获取样品的晶体结构和化学成分信息；
★10. 可根据能谱数据对EBSD花样进行预过滤，实现对未知相的相鉴定，并可识别菊池带宽度，在能谱仪的辅助下区分晶体结构相似的相；
★11. 具备大面积拼接功能，自动对指定区域进行大面积采集和拼接。
★12. 配置完整的专业晶体学数据全库，并支持直接导入CIF格式的物相文件。
13. 配置专用的分析透射样品的TKD标定模式，空间分辨率可达100 nm。
14. 提供配套计算机1台， 配置不低于Intel i7处理器，32 GB内存，独立显卡，显存≥12 G，    硬盘SSD≥2T，27英寸4K UHD显示器，无线键盘鼠标；
15. 配备64位数据后处理软件包，可以离线使用。软件包含且不限于如下功能：（1）数据修饰；（2）晶粒统计（3）晶界分析（4）应变分析（5）极图和反极图（6）ODF（取向分布函数）计算；
16. 提供与国仪量子SEM5000X电镜相适配的原装进口法兰接口；
  17. 提供能适配电镜的EBSD专用70°预倾样品台和TKD专用样品台，各1台；
18. 软件功能全面，上述所有参数和功能均可在软件界面设置，软件程序具有永久版权，硬件允许情况下软件终身免费升级；
★19. 提供EBSD分析系统免费完整移机及安装调试1次；
5、 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
（一）卖方在合同生效后的三个月内，对可能的放置实验室进行噪声、地面振动、杂散磁场的实地测量，并根据设备运行要求，向买方提供并实施实验环境改造方案，同时配备与设备配套或实验所需的专用实验家具，确保整个系统（含环境、家具、设备）达到可立即投入使用的状态。
（二）整机质保期： 不少于   2   年，质保期内免费维保不少于   2    次/年。质保期满后，仍需提供专业维修服务，可承诺免人工服务时间，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。
（三）服务响应时间：具有本地化技术服务能力，西安本地服务工程师不定期回访；接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，中标人需在24小时内给出合理解决方案。
（四）培训要求：中标人需提供培训电子资料及视频；免费为用户培训至少   5   名操作人员进行为期至少   5   天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求；同时提供不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。同时，质保期内每年至少提供1次上门高级培训和2名操作人员高级外出培训名额。
（五）供应商提供进口设备的，须在投标（响应）文件中明确外贸合同卖方信息。
六、采购标的履约验收标准
	[bookmark: OLE_LINK3]现场的检验指标及方法

	序号
	功能或指标
	验收或测试方法

	[bookmark: _GoBack]1
	探测器分辨率≥720*540像素
	现场测试

	2
	在花样分辨率≥180*135像素的条件下，EBSD在线解析最高标定速度≥520点/秒
	现场测试

	3
	具备专用的高精度标定模式，该模式下取向精度≤0.1度
	现场测试

	4
	最低测试电压可达5 kV，测试时间≤10 min
	现场测试

	5
	可以在不降低采集速度的前提下，能够实现与已有能谱仪操作一体化，可同步获取样品的晶体结构和化学成分信息
	现场测试

	6
	可根据能谱数据对EBSD花样进行预过滤，实现对未知相的相鉴定，并可识别菊池带宽度，在能谱仪的辅助下区分晶体结构相似的相；
	现场测试

	7
	具备大面积拼接功能，自动对指定区域进行大面积采集和拼接。
	

	8
	配置完整的专业晶体学数据全库，并支持直接导入CIF格式的物相文件。
	现场测试

	9
	配置专用的分析透射样品的TKD标定模式，空间分辨率可达100 nm。
	现场测试

	项目建设单位验收要求：

	1
	货物外包装与外观无损伤
	现场核查

	2
	货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。

	3
	所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，通过现场核查、现场测试、供应商应提供《供应商货物类项目完工报告》《产品出厂检测报告》《产品合格证书》《第三方检测报告》（如有）等一种或多种方式进行验收。

	4
	培训等合同服务要求完成情况。
	现场核查。供应商须根据合同约定提供《培训视频》影像资料等。

	5
	验证测试设备的运行稳定性
	试运行验证测试设备运行稳定达标

	6
	提示：
1.经费负责人应当按照采购合同及其附件规定的每一项技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。
2.《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》（如有）等与验收相关的材料由经费负责人妥善保管存档。
[bookmark: OLE_LINK4]3.《技术协议》作为合同有效组成部分，由经费负责人和供应商应在招标完成后第一时间根据采购招标结果（即《采购需求》、《供应商投标（响应）文件》和《投标澄清函》等文件）签订，其内容应与采购招标结果保持一致。《技术协议》中一般包含配置、数量、价格、功能指标参数、服务承诺等内容。 

	学校验收复核要求：经费负责人自验收通过后，将《学校采购货物类项目验收复核申请表》《学校采购项目验收报告》《供应商履约情况评价表》《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》等相关资料，递交学校国资处，由国资处组织专家现场验收复核。

	验收时是否需要供应商提供样品
	☑是 □否

	验收时是否需供应商提供必要的其他设备
	□是 ☑否

	二、服务类项目验收要求

	[bookmark: OLE_LINK35]项目建设单位验收要求：根据项目特点对服务期内的服务履约实施情况进行考核，结合考核情况和服务效果进行验收。验收报告须经国资处备案。

	学校验收备案要求：项目单位提供《学校采购服务类项目验收报告》《服务类供应商履约情况评价表》。国资处可根据项目情况采用抽查等方式进行复核。

	三、除现场验收外，需提供的其他验收要求

	验收时是否需提供第三方检测报告
	
□是 ☑否

如需提供第三方检测报告，需满足下列要求：
对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。
对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。
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