[bookmark: _Toc38367762]【流变仪】采购需求
[bookmark: _Toc219271393][bookmark: _Toc158978330][bookmark: _Toc172360661]一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
（一）采购标的需实现的功能或者目标
本项目采购旋转流变仪1套，用于聚合物熔体/溶液流变行为分析以及材料热降解过程中的流变特性研究。包括聚合物的粘弹性表征，储能模量、损耗模量、复数粘度、屈服应力等参数的精准检测。要求设备具备宽范围的温度控制系统（室温～600℃），适配多种测量夹具系统（平板、锥板、同轴圆筒等），可进行稳态剪切、动态振荡、蠕变回复及触变性等多种测试模式。软件具备自动数据采集与流变学模型拟合功能，操作界面友好，维护简便。
（二）政府采购政策落实要求
1. 中小企业扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
[bookmark: OLE_LINK23]本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：  工业  。
2. 进口产品政策：本采购项目 ☑允许 □不允许 进口产品参加。（未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
1.采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
2.采购项目的特殊资格要求：
三、采购标的概况
（一）采购项目名称：    流变仪    
（二）采购数量及计量单位：    1套    
（三）最高限价：人民币 180.00 万元（大写： 壹佰捌拾万元整 ）
（四）交付时间：合同签订后    90    天内
（五）交付地点： 西安交通大学创新港校区1号巨构
（六）付款进度安排：☑ 按采购文件要求。
1. 内贸：货物类到货安装调试运行正常、服务类当期服务按照合同约定履约完毕，并经采购人验收合格后支付。 2. 外贸：开具100%全额信用证，见运单后解付90%货款；10%货款在收到最终用户（西安交通大学）签发的验收报告后解付。
					□其他要求：                                   。
4、 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
标注“*”的技术参数为重要技术指标（非实质性要求）。供应商不满足时不会直接导致投标（响应）无效。
 1. 配置要求：（清单）
1.1  流变仪主机1台
1.2  空气过滤及干燥系统：1套。
1.3  控温系统:1套
1.4  25mm,50mm平行板转子：各 1套
1.5  同轴圆筒测量系统：1套
1.6  25mm直径一次性测量头及一次性底板：100套
1.7  介电流变测试系统，包含专用测试转子：1套
 2. 主要功能：
2.1 主机具备马达与传感器分离（SMT），马达与传感器一体（CMT）及马达反向运动三种工作模式；
2.2 可以进行粘弹性表征，储能模量、损耗模量、复数粘度、屈服应力等参数的精准检测；
*2.3 可以进行介电流变的相关测试研究；
2.4直接应变振荡，实时位置控制，样品应变，剪切速率和应力精准控制，无过冲；
2.5主机具备电子水平调节功能，可实时监测设备水平状态；
2.6可采用数据库管理系统进行数据管理；
2.7具有优异的拓展性能，后期可扩展湿度-流变联用模块、粉体-流变联用模块、磁流变、电流变等几十种不同功能的扩展；
 3. 性能参数：
*1）马达类型：上下驱动马达均为同步直流马达；
*2）工作模式：CMT,SMT，反向运动；
*3）最小扭矩：≤ 0.2 nNm；
*4）最大扭矩：≥ 250 mNm；
*5）最大角速度：≥ 600 rad/s；
*6）最大转速：≥ 5500 r/min；
*7）最大角频率：≥ 280Hz，实际设置测试值；
*8）内置于空气轴承中的电容式法向力传感器，法向力：0.001~45N，分辨率0.1mN ；
9）控温系统，温度范围不小于：室温~600℃，温度精度0.1℃；
10）20mm同轴圆筒测量系统,需适配于600℃测试腔体；
11）软件具备100种以上的流变学测试模板，按旋转模式，振荡模式，温度扫描，频率扫描等不同的应用测试类型分类，可供用户自由选择，且可自由编辑修改，软件终身免费升级；
*12）软件具备多种高阶测试分析包，至少包含主曲线，松弛时间谱，LAOS, Chirp频率快速扫描测试等高级测试分析功能；
13）显示屏不小于7英寸彩色触屏控制，可显示仪器运行状态，主要测试参数，温度，测试进程，设备异常提醒等。
五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
（一）质保期：不少于  1  年，质保期内免费维保不少于  1  次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。
（二）服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，中标人需在24小时内给出合理解决方案。
（三）培训要求：中标人需提供培训电子资料及视频；免费为用户培训至少  2  名操作人员进行为期至少  2  天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求；同时提供不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。
（四）供应商提供进口设备的，须在投标（响应）文件中明确外贸合同卖方信息。
六、采购标的的履约验收标准
	[bookmark: OLE_LINK3]一、货物类项目验收要求

	序号
	功能或指标
	验收或测试方法

	项目建设单位验收要求：

	1
	货物外包装与外观无损伤
	现场核查

	2
	货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。

	3
	所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，通过现场核查、现场测试、供应商应提供《供应商货物类项目完工报告》《产品出厂检测报告》《产品合格证书》《第三方检测报告》（如有）等一种或多种方式进行验收。

	4
	培训等合同服务要求完成情况。
	现场核查。供应商须根据合同约定提供《培训视频》影像资料等。

	5
	验证测试设备的运行稳定性
	试运行验证测试设备运行稳定达标

	6
	提示：
1.经费负责人应当按照采购合同及其附件规定的每一项技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。
2.《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》（如有）等与验收相关的材料由经费负责人妥善保管存档。
[bookmark: OLE_LINK4]3.《技术协议》作为合同有效组成部分，由经费负责人和供应商应在招标完成后第一时间根据采购招标结果（即《采购需求》、《供应商投标（响应）文件》和《投标澄清函》等文件）签订，其内容应与采购招标结果保持一致。《技术协议》中一般包含配置、数量、价格、功能指标参数、服务承诺等内容。 

	学校验收复核要求：经费负责人自验收通过后，将《学校采购货物类项目验收复核申请表》《学校采购项目验收报告》《供应商履约情况评价表》《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》等相关资料，递交学校国资处，由国资处组织专家现场验收复核。

	验收时是否需要供应商提供样品
	□是 ☑否

	验收时是否需供应商提供必要的其他设备
	□是 ☑否

	二、服务类项目验收要求

	[bookmark: OLE_LINK35]项目建设单位验收要求：根据项目特点对服务期内的服务履约实施情况进行考核，结合考核情况和服务效果进行验收。验收报告须经国资处备案。

	学校验收备案要求：项目单位提供《学校采购服务类项目验收报告》《服务类供应商履约情况评价表》。国资处可根据项目情况采用抽查等方式进行复核。

	三、除现场验收外，需提供的其他验收要求

	验收时是否需提供第三方检测报告
	
□是 ☑否

如需提供第三方检测报告，需满足下列要求：
对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。
对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。
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