【力-热-电多场耦合微纳表征系统】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购力-热-电多场耦合微纳表征系统1套，主要用于电工材料在机械应力、温度、电场等原位条件下的微观形貌观察与表征，要求在低电压下具有较高的分辨率，同时可以实现材料二次电子产额、微观电导率等电学性能的分析与表征。

（二）政府采购政策落实要求

1. 中小企业扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为： 工业                  。

2. 进口产品政策：本采购项目 允许 □不允许 进口产品参加。（未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

1.采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称： 力-热-电多场耦合微纳表征系统 。

（二）采购数量及计量单位：  1套  。

（三）最高限价：人民币  400万  元（大写： 肆佰万元整  ）。

（四）交付时间：合同签订后  180  天内。

（五）交付地点： 中国西部科技创新港躬行楼 3-1047室 。

（六）付款进度安排：按采购文件要求。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

注意：加★为核心参数，不作为废标项；加▲为重要核心参数，负偏离作废标项处理。

1.扫描电镜系统

1.1 电子光学模块

1.1.1 电子枪：肖特基热场发射电子枪；

★1.1.2 二次电子图像分辨率：≤0.6 nm@15 kV；1.0 nm@1 kV(非样品台减速模式)；

注意：需要在无镀膜条件下验证低电压下的实拍效果：由用户提供样品，采用投标机型分别在加速电压1kV、500V时拍摄100倍、1000倍、5000倍、1万倍、5万倍、10万倍以及极限分辨率图片，招标现场展示所拍摄图片，供评标专家审核。

▲1.1.3 加速电压范围 ：不窄于200 V~30 kV，连续可调；

▲1.1.4 探针电流：范围不窄于5pA~20nA，连续可调，束流稳定性不大于0.2%/1h；

1.1.5 放大倍数范围：不窄于20~200万倍，连续可调；

★1.1.6 物镜：无漏磁物镜结构，对磁性材料近距离高分辨观察；可在2mm以内短距离下，对铁磁性或易磁性材料进行底片倍率高于200,000倍率的高分辨成像；

1.1.7 物镜光阑：多孔物镜光阑，每孔都具备光阑自动对中能力，无需手动调节；

1.2 样品室及样品台

★1.2.1 样品室内部尺寸：左右宽度及内外进深≥320 mm；

★1.2.2 样品台行程：X/Y方向≥100 mm，Z方向≥40mm；R（旋转角度）360°，步长≤1°；T（倾角）不窄于-4°~ 70°；

★1.2.3 可装载最大样品尺寸：直径≥200mm，高度≥60mm，重量≥0.5kg；

1.2.4 样品室接口数量≥12个；

1.3探测器

1.3.1 配置镜筒内二次电子探测器；

1.3.2 配置样品舱室内二次电子探测器；

★1.3.3 配置背散射电子探测器：整机具备电子束通道衬度成像功能，背散射电子探测器需为镜筒内或样品室内背散射电子探测器，样品室背散射电子探测器象限分割数量≥5；

★1.3.4 配置电子束束流检测器，物镜极靴防触碰报警器；

★1.3.5 导航相机：样品室全视野导航相机1套，彩色成像，分辨率至少达到1720×1080像素，可以实时观察样品台、探测器以及样品等的移动和位置关系；

★1.3.6 样品舱室内红外CCD相机：分辨率至少达到1280×720 像素；

1.4 成像及分析

1.4.1 具备自动调节功能，包含但不限于自动调节亮度与衬度、焦距和象散、动态聚焦、漂移矫正、倾斜补偿、大面积拼图等；

★1.4.2 能谱仪最佳分析工作距离≤9mm，确保更佳的能谱计数率，改善能谱测试效果；

1.4.3 电镜电脑主机为工作站，投标时需注明品牌和型号，配置不低于：CPU处理器不低于Intel Core i9-12900；内存≥64GB；硬盘空间≥4TB，且至少有1TB为固态硬盘SSD；显卡不低于英伟达A4000，16GB；液晶显示器至少2套，且不小于24英寸；配备品牌无线键盘鼠标；

1.5 真空系统：须配置机械泵+分子泵+离子泵，若有更优真空系统需给出说明并提供对比参数；

1.6 静音闭路循环水一套；

1.7 UPS电源：配置山特UPS不间断工频电源1套，功率不低于6 kVA，至少保证断电情况下，整机工作续航时间≥2小时；

1.8 提供备用场发射灯丝1套，包含更换灯丝涉及到的人工服务。

1.9 配置旋钮控制板或轨迹球1套，包含不限于可控制扫描模式、亮度对比度、聚焦和像散、对中等功能。

1.10 提供平面、截面等不同规格样品台，不少于25个，导电胶带5卷以上。

2. EDS能谱仪

▲2.1 配置主流品牌EDS能谱仪，支持点分析、线扫描及面分布检测。

★2.2 EDS能谱仪探测器须为分析型SDD硅漂移电制冷探测器，有效面积≥60 mm2，高分子超薄窗设计；探头配备电动马达，可自动伸缩；

★2.3 EDS能谱仪分辨率：Mn Ka保证≤129eV（@计数率130,000cps）；

★2.4 EDS能谱仪元素分析范围：4Be～98Cf；

2.5 元素谱图及面分布实时刷新显示功能：在样品台静止状态、移动及改变放大倍数时，均可实时显示电子图像、不同元素分布以及它们的叠加图；样品停止移动时，自动开启面分布图静态采集模式，得到更高清晰度的面分布图；可利用软件控制样品台移动及改变放大倍数；

2.6 具备零峰修正功能，开机后无需重新修正峰位；

2.7 谱图：电子图像分辨率≥4096×4096像素；元素面分布图分辨率≥4096×4096像素；可在电子图像上叠加元素分布图；可从面分布图上进行点、线谱图重建；

2.8 定性分析：可以自动标识谱峰，可以进行谱重构；

2.9 定量分析：配置KLM全谱线系数据库，配置20kV及5kV高低电压定量数据库，可覆盖不同电压下的定量分析。同时，用户可利用微束分析标样建立相应元素的数据库，进行有标样定量分析。

2.10 能谱仪分析用电脑主机应为工作站，投标时需注明品牌和型号，配置不低于：CPU不低于Intel Core i9-12900，内存≥64 GB；硬盘空间≥2 T，且至少有1TB为固态硬盘SSD；显卡不低于英伟达A4000，16GB；屏幕至少为27寸液晶显示器；键盘鼠标为无线操控；

2.11 EDS能谱仪桌子风格须与电镜主机桌子风格一致；

3.二次电子发射系数测量功能：

★3.1 配置独立专用二次电子发射系数测量探头，可捕获不同电压下特定方向二次电子，并输出电流；

3.2 束流：范围不窄于5.0 pA~20.0 nA，稳定性优于0.2 %/h，连续可调；

★3.3 测试电压范围：0.02kV～30 kV, 以10V为步进，以满足不同电压下SEY测量需求；

3.4 配置专用信号转接法兰，以实现电流信号输出及特定电压加载；

3.5 电镜控制软件API接口开放：用户可编写软件代码实现包括但不限于对电镜电压、束流、工作距离、扫描速度、扫描方式、探头切换等功能自动控制，以及电镜参数自动读取，最终实现二次电子发射系数软件的开发；

★3.6 需提供专业电镜应用支持以满足用户对二次电子发射系数测量装置不断开发升级的需求；

4. 力-热原位台

▲4.1 配置力-热原位台，满足不同力学模式、不同温度条件下的测试分析。

★4.2 载荷范围：≥2kN；

4.3 载荷控制精度：≤±1N；

4.4 最大加载行程：≥20 mm；

4.5 加载速率范围：0.1μm/s~10μm/s；

4.6 位移精度：≤100nm；

4.7 原位设备运行过程中随时起停，便于扫描电镜的实时图像采集；

★4.8 夹具：至少满足拉伸、压缩、三点弯测试模式；

4.9 配套附件：SEM高真空接线法兰，拉伸台固定连接法兰；

★4.10 加热温度：不窄于室温~750℃；

4.11 控温精度：±2℃；

4.12 加热部件：金属加热芯，加热区直径不小于6mm；

4.13 原位台可测试样品尺寸：不小于20×2×1mm(长×宽×厚)；

★5. 微区电学性能测试模块主要功能：

5.1 功能：可实现电流分布成像、微区电导特性差异成像、EBIC成像功能；

5.2 电流范围：可测最小电流灵敏度不低于10-11A；

5.3 图像输出：可对接扫描电镜(SEM)、输出图像至SEM端，保证电镜电压范围内样品观测需求；

5.4 供应商需要在投标文件中详细描述实现方案，并在最终验收中实现该功能。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）质保期： 不少于  3   年，质保期内免费维保不少于 2   次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

（二）服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，中标人需在24小时内给出合理解决方案。

（三）培训要求：中标人需提供培训电子资料及视频；免费为用户培训至少 不限人数 名操作人员进行为期至少 7  天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求；质保期内每年至少提供1次上门高级培训和3名操作人员高级外出培训名额；同时提供不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

（四）供应商提供进口设备的，须在投标（响应）文件中明确外贸合同卖方信息。

六、采购标的的履约验收标准

| 一、货物类项目验收要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，通过现场核查、现场测试、供应商应提供《供应商货物类项目完工报告》《产品出厂检测报告》《产品合格证书》《第三方检测报告》（如有）等一种或多种方式进行验收。 |
| 4 | 培训等合同服务要求完成情况。 | 现场核查。供应商须根据合同约定提供《培训视频》影像资料等。 |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |
| 6 | 提示： 1.经费负责人应当按照采购合同及其附件规定的每一项技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。 2.《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》（如有）等与验收相关的材料由经费负责人妥善保管存档。 3.《技术协议》作为合同有效组成部分，由经费负责人和供应商应在招标完成后第一时间根据采购招标结果（即《采购需求》、《供应商投标（响应）文件》和《投标澄清函》等文件）签订，其内容应与采购招标结果保持一致。《技术协议》中一般包含配置、数量、价格、功能指标参数、服务承诺等内容。 |  |
| 学校验收复核要求：经费负责人自验收通过后，将《学校采购货物类项目验收复核申请表》《学校采购项目验收报告》《供应商履约情况评价表》《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》等相关资料，递交学校国资处，由国资处组织专家现场验收复核。 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | □是 否 |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是 □否 |
| 二、服务类项目验收要求 |  |  |
| 项目建设单位验收要求：根据项目特点对服务期内的服务履约实施情况进行考核，结合考核情况和服务效果进行验收。验收报告须经国资处备案。 |  |  |
| 学校验收备案要求：项目单位提供《学校采购服务类项目验收报告》《服务类供应商履约情况评价表》。国资处可根据项目情况采用抽查等方式进行复核。 |  |  |
| 三、除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |
| 验收时是否需提供第三方检测报告 |  | □是 否 如需提供第三方检测报告，需满足下列要求： 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |