【快速热压烧结炉】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购快速热压烧结炉1台，用于金属及陶瓷材料的烧结制备，要求具有升降温速度快，操作简单，维护方便的功能及特点，以获得致密度极高的烧结样品，同时抑制晶粒长大，获得性能优良的烧结制品。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：“工业”。

2. □ 本采购项目允许进口产品参加。

（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（）。未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：  快速热压烧结炉

（二）采购数量及计量单位：  1台

（三）最高限价：人民币 760000  元。

（四）交付时间：合同签订后  30  天内。

（五）交付地点：  西安交通大学创新港校区3号巨构3-1010  。

（六）付款进度安排： 合同签订后，中标方按采购方要求向采购方出具见索即付银行保函，保函金额不低于合同金额70%，保函期限见采购方货物类采购项目验收报告结束。采购方向中标方支付100%合同货款，中标方出具的银行保函作为采购方支付该合同款项的必要依据。。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、电源：三相，380V，50Hz。

2、加热方式 高纯石墨直接加热

3、开门型式：立式前开门

4、真空腔室：304不锈钢材质。腔室需设观察窗、真空系统法兰接口及红外测温仪窗口

5、工作气氛：支持真空和保护气氛（氮气或氩气等惰性气体）热压。

6、真空系统：

①极限真空≤10Pa，常压抽至10Pa所需时间＜10分钟

②压力传感器量程-0.1~1MPa，NPN集电极开路2输出，模拟信号4～20mA输出。

③配进气阀，工作真空可调节。

7、加热系统：

★①加热功率 ≥120kW

★②工作温度：室温～2200℃。

★③输出直流电压0~12V，电流0~10000A。

④测温配置：K型电偶和700~2400℃红外测温仪（红外测温焦距250~600mm，波长0.7~1.08μm，距离系数100:1，精度±0.5%Tm）。

⑤升温速率：≥1000℃/min（Φ20模具测试），10~20min获高致密样品。

⑥控温精度：1000℃以下±1℃，1000℃以上±2℃。

8、加压系统：

★①最大压力 ≥30吨

②压力波动 ≤±100N

★③压力调节 自动/手动 （调节范围、精度）

★④压头位移精度±0.02mm

⑤压头行程≥100mm（数显）

⑥压头直径≥Φ120mm

⑦压头最大间距200mm

★9、使用温度：

①使用Φ80mm模具≥1200℃ （最快升温速度50℃/分钟） ②使用Φ50mm模具≥2000℃ （最快升温速度100℃/分钟） ③使用Φ40、Φ30、Φ20mm模具小于2200℃ ,(最快升温速度300℃/分钟)

★10、烧结样品尺寸范围： 直径Φ10~Φ80mm、高度1~30mm

★11、设备性能：提供碳化硅、氮化硅材料和金属材料，采用投标设备进行烧结，样品致密度需达到99%。

12、控制系统：

①　可编程控制，温度/压力/电压/电流/行程数据可U盘导出至电脑，历史数据支持电脑端读取导出，数据格式便于查阅作图。

②　烧结实验支持自动/手动双控制模式。

13、加载系统：实时记录样品温度、压力等数据，显示位移-压力动力学曲线。

14、冷却系统：冷却水回路带安全流量联锁传感器，具备低流量和超温警告功能，配置进/回水管路及手动阀（用于隔离和流量调节），配备≥20P水冷装置，进水温度≤40℃，回水温度≤55℃。

注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。如有任意一项未响应或不满足实质性要求的，则按无效投标文件处理。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以相应数量扣分处理

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 质保期：   ≥ 3 年，质保期内免费维保≥2次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

- 培训要求：提供培训电子资料及视频；供方免费为用户培训至少2名操作人员进行为期至少2天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

六、采购标的的履约验收标准

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |  |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |  |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》和根据合同约定提供《第三方检测报告》。 |  |
| 4 | 提供《培训视频》影像资料 | 现场核查 |  |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |  |
| 6 | 《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 |  |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是☑ | 否□ |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否☑ |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是□否☑需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |