【机械热分析仪】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本采购项目包含热机械分析仪1台和差示扫描量热仪1台，要求能独立实现测试功能。其中‌‌‌‌热机械分析可实现材料热膨胀系数测量、相转变温度测量以及材料的粘弹特性测量等功能，差示扫描量热仪可实现材料‌相转变温度测试、反应热测试、‌热稳定性测试以及比热容测试等功能，该系统主要用于材料科学、化学、物理和生物等领域的研究与质量控制，通过该系统能够深入了解材料的热行为，为新材料的开发、现有材料的性能优化以及材料加工条件的改进提供科学依据‌。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：   工业    。

2.   本采购项目允许进口产品参加。

（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（）。未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：    机械热分析仪

（二）采购数量及计量单位：  1  套

（三）最高限价：人民币    200万      元。

（四）交付时间：合同签订后   90    天内。

（五）交付地点：     西安交通大学创新港校区18号楼         。

（六）付款进度安排：  合同签订后，开具100%信用证，见开箱单解付90%，学校组织验收合格后付余款。    。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

加*为重要核心参数，不作废标项处理

本采购项目包含热机械分析仪1台，差示扫描量热仪1台。

主要参数要求：

（一）热机械分析仪

- 温度模块：

*1.1温度范围：不窄于 -150~1000℃；

1.2升温速率: 优于1~50℃/min；

1.3温度精确度：优于±1℃；

- 机械性能测试模块：

*2.1形变测量范围：优于±2mm；分辨率：优于0.5 nm；

*2.2负载力范围：优于0.1N~ 1N；分辨率：优于1mN。

2.3测量夹具：配有膨胀夹具，拉伸夹具，弯曲夹具，针入夹具，体膨胀测量夹具，每种≥1套。；

- 测量气氛：可实现在惰性、氧化、还原气氛下的测试，不同气氛配有合适流量控制器（流量控制范围及精度满足仪器测试要求）；

- 配套电脑：品牌电脑，1T硬盘， I7及以上处理器，8G内存，独立显卡，不小于28英寸液晶显示器，分辨率1920*1080。

- 软件：中文或英文操作系统，完备的硬件控制、数据分析及计算软件，终身免费升级，提供免费离线数据处理分析软件；

- 其他配件：

6.1配置自动或手动液氮制冷装置以及液氮储存装置；

6.2配置自动风冷或水冷装置；

6.3标准品一套（包含不同测试夹具对应校准程序的所需的所有标准品）；

6.4维护工具包一套。

（二）差示扫描量热仪

- 配置常规DSC测试功能，温度调制DSC功能，比热测试功能；

- 温度模块：

*2.1温度范围：不窄于-150-550℃；

2.2升温速率: 不窄于1~50℃/min；

*2.3温度精确度：优于±0.1℃；

*2.4量热精确度：优于±0.05%（铟标准金属）；

- 自动进样器不小于34位；

- 测试氛围：可用惰性，氧化气体，实现静态或动态控制，不同气氛配有合适流量控制器；

- 配套电脑：品牌电脑，1T硬盘， I7及以上处理器，8G内存，独立显卡，不小于28英寸液晶显示器，分辨率1920*1080。

- 软件：中文或英文操作系统，完备的硬件控制、数据分析及计算软件，终身免费升级，提供免费离线数据处理分析软件；

- 其他配件：

7.1配套满足测试温度范围的制冷装置（机械制冷和液氮制冷）；

7.2样品制样/压样器一套；

7.3蓝宝石比热标样1套；In、Zn标准样品各1份；

7.4工具包1套。

（三）耗材：

配有进口铝坩埚100套（液体和固体坩埚各50套），国产铝坩埚1000套（液体和固体坩埚各500套）；

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 质保期：   ≥3     年，质保期内免费维保≥2次/年，免人工服务费及配件费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

- 培训要求：提供培训电子资料及视频；供方免费为用户培训至少 2 名操作人员进行为期至少  3 天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

六、采购标的的履约验收标准

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |  |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |  |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》和根据合同约定提供《第三方检测报告》。 |  |
| 4 | 提供《培训视频》影像资料 | 现场核查 |  |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |  |
| 6 | 《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 |  |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是 | 否□ |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是 | 否□ |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是£否☑需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |